

Kịch bản ứng phó sự cố đối với sự cố trong vận chuyển 

nguồn phóng xạ hở
Mô tả chung
Loại sự cố: Vận chuyển nguồn hở
Thời gian và địa điểm diễn tập:

Số lượng người tham gia:

Mục tiêu chính của diễn tập: 
Kiểm tra :

·  Sự phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố;

·  Năng lực của cán bộ phụ trách an toàn bức xạ;
·  Năng lực khảo sát và tẩy rửa nhiễm bẩn phóng xạ.

Tổng quan về sự cố:


Tại bệnh viện X, trong quá trình vận chuyển chất phóng xạ hở I-131 vào kho, 2 nhân viên vận chuyển đã làm đổ chất phóng xạ ra nền nhà và lên người. 1 nhân viên ngay lập tức báo cho cán bộ phụ trách an toàn bức xạ.
Các tổ chức tham gia:
·  Bệnh viện 

Phạm vi và giới hạn của việc diễn tập
Quá trình diễn tập kéo dài trong khoảng thời gian 1h30 tại một bệnh viện trong nội thành Thành phố Nha Trang. Nguồn phóng xạ sử dụng trong diễn tập là nguồn mô phỏng. Độ nghiêm trọng của sự cố có thể tăng hoặc giảm tùy theo nhu cầu hoặc tình hình thực tế.
Mô tả sự cố

8h sáng ngày Thứ 7, một xe vận chuyển nguồn phóng xạ phóng xạ hở (I-131 tổng hoạt độ 10 Ci) tới bệnh viện X trong thành phố Nha Trang. Chất phóng xạ được bê vác từ xe vào kho bởi 1 nhân viên bốc dỡ và 1 nhân viên bệnh viện. Do sơ ý, 2 nhân viên này đã làm đổ chất phóng xạ ra nền. Chất phóng xạ cũng dính vào chân nhân viên bốc dỡ. Khi sự cố xảy ra, nhân viên bệnh viện ngay lập tức gọi điện thoại thông báo cho cán bộ phụ trách an toàn bức xạ, đồng thời 2 nhân viên đó cũng đứng cảnh giới không cho ai tiếp cận khu vực nhiễm bẩn phóng xạ.
Tóm tắt kịch bản
	STT
	Thời gian
	Sự kiện chính

	1
	8h:00 
	Bắt đầu bốc dỡ hàng.

	2
	8h:04
	Chất phóng xạ đổ ra nền và dính vào chân nhân viên bốc dỡ.

	3
	8h:05
	Nhân viên bệnh viện gọi điện thoại tới cán bộ phụ trách an toàn bức xạ.

	4
	8h:10
	Cán bộ phụ trách an toàn bức xạ có mặt tại hiện trường
Yêu cầu mọi người tránh xa vị trí nhiễm bẩn phóng xạ

	5
	8h15
	Cán bộ phụ trách atbx khảo sát suất liều bức xạ 

	6
	8h20
	Cán bộ phụ trách atbx xác định đây mà mức báo động vàng cấp cơ sở
Cán bộ phụ trách atbx thông báo cho giám đốc đồng thời triệu tập các cán bộ khác có liên quan.

	7
	8h30
	Cán bộ phụ trách atbx điều hành nhóm ưpsc

·  Tẩy xạ cho nhân viên bốc dỡ 

·  Chuẩn bị cho công tác tẩy xạ nền nhà.

	8
	8h40
	Hoàn thành việc tây xạ cho nhân viên bốc dỡ

	9
	8h45
	Bắt đầu tiền hành tẩy xạ nền nhà.

	10
	9h20


	Hoàn thành tẩy xạ nền nhà.

	11
	9h30
	Kết thúc tẩy xạ và ứng phó sự cố 


4. Danh sách phân vai

	STT
	Nhân vật
	Ký hiệu
	Tên cán bộ
	Đơn vị công tác
	SDT

	
	Bệnh viện
	
	
	
	

	
	Cán bộ phụ trách atbx 
	CB
	
	Bệnh viện X
	X1

	
	Nhân viên bệnh viện
	NVBV
	
	Bệnh viện X
	

	
	Nhóm cán bộ tham gia ứng phó sự cố
	
	
	
	

	
	Cán bộ 1
	CB1
	
	Bệnh viện X
	X2

	
	Cán bộ 2
	CB2
	
	Bệnh viện X
	

	
	Cán bộ 3
	CB3
	
	Bệnh viện X
	

	
	Xe vận chuyển
	
	
	
	

	
	Nhân viên bốc dỡ
	NVBD
	
	
	


5. Kịch bản chi tiết
	C1
	
	Xảy ra va chạm, Cảnh sát và Y tế có mặt tại hiện trường
	
	

	STT
	Khung thời gian
	Các sự kiện chính
	Nhóm thực hiện 
	Hành động ứng phó cụ thể

	I.1
	8:00
	Bắt đầu bốc dỡ hàng.
	Nhân viên bệnh viện - nhân viên bốc dỡ
	NVBV, NVBD đưa chất phóng xạ I-131 từ xe vào kho.

	I.2
	8:04
	Chất phóng xạ đổ ra nền và dính vào chân nhân viên bốc dỡ.
	Nhân viên bệnh viện - nhân viên bốc dỡ
	NVBV, NVBD làm đổ chất phóng xạ ra nền gạch. Chất phóng xạ dính vào chân NVBD.

	I.3
	8h05
	Nhân viên bệnh viện gọi điện thoại tới cán bộ phụ trách an toàn bức xạ.
	Nhân viên bệnh viện - cán bộ phụ trách an toàn bức xạ
	NVBV quay số điện thoại X1 tới CB thông báo:

· Có sự cố đổ chất phóng xạ hở ra nền nhà;

· Chất phóng xạ dính vào chân NVBD;

· Đề nghị CB tới ngay khu vực xảy ra sự cố.
CB yêu cầu NVBV:

· Giữ nguyên hiện trường;

· Không cho bất cứ ai tiếp cận khu vực;

· Sẽ sớm có người tới khắc phục sự cố.

	I.4
	8h06
	Cán bộ phụ trách atbx chuẩn bị thiết bị tới hiện trường
	Cán bộ phụ trách atbx
	CB trang bị thiết bị:

· Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị đo bức xạ. Xác nhận thiết bị hoạt động tốt.

· Kiểm tra thiết bị liên lạc.

· Đeo liều kế điện tử có báo động.

· Mặc quần áo bảo hộ chống nhiễm bẩn phóng xạ 

· Lấy 01 thiết bị đo suất liều. Bọc vào túi nilông

	I.5
	8h10
	Cán bộ phụ trách an toàn bức xạ có mặt tại hiện trường


	Cán bộ phụ trách atbx, nhân viên bệnh viện, nhân viên bốc dỡ
	CB yêu cầu:

· NVBD ngồi riêng tại 1 vị trí an toàn không có người qua lại;

· NVBV thông báo sơ bộ lại tình hình.

	I.6
	8h15
	Cán bộ phụ trách atbx khảo sát suất liều bức xạ
	Cán bộ phụ trách atbx
	CB khảo sát suất liều bức xạ tại khoảng cách 30m, 15m, 10m (giả sử lượng I-131 đổ ra nền có hoạt độ là 5 Ci)

· Suất liều tại 30m là 8.9 µSv/h;

· Suất liều tại 15m là 37.7 µSv/h;

· Suất liều tại 10m là 86 µSv/h;

CB tính toán lượng I-131 đổ ra vào khoảng 5 Ci.

	I.7
	8h20
	Xác định mức báo động và thông báo
	Cán bộ phụ trách atbx, nhóm cán bộ tham gia ứng phó sự cố
	Căn cứ theo kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở, CB xác định đây là mức báo động vàng.

CB quay số điện thoại X2 gọi tới nhóm cán bộ tham gia ưpsc:

· Mô tả ngắn gọn sự cố;

· Đề nghị nhóm nhân viên này trang bị thiết bị chống nhiễm bẩn phóng xạ và có mặt ngay tại hiện trường.

CB cũng gọi điện thông báo ngắn gọn về tình hình tới giám đốc bệnh viện


	C2
	
	Xảy ra va chạm, Cảnh sát và Y tế có mặt tại hiện trường
	
	

	STT
	Khung thời gian
	Các sự kiện chính
	Nhóm thực hiện 
	Hành động ứng phó cụ thể

	II.1
	8:30
	Tẩy xạ cho nhân viên bốc dỡ
	Nhóm cán bộ tham gia ưpsc - nhân viên bốc dỡ
	CB1, CB2, CB3 tẩy xạ cho NVBD theo Quy trình tẩy xạ X1

	II.2
	8h40
	Hoàn thành việc tẩy xạ cho nhân viên bốc dỡ, chuẩn bị cho công tác tẩy xạ nền nhà
	Cán bộ phụ trách atbx, nhóm cán bộ tham gia ưpsc
	CB, CB2, CB3, CB4 chuẩn bị cho công tác tẩy xạ nền nhà theo Quy trình tẩy xạ X2

	II.3
	8h45
	Bắt đầu tiến hành tẩy xạ nền nhà
	Nhóm cán bộ tham gia ưpsc
	CB2, CB3, CB4 tẩy xạ nền nhà theo quy trình tẩy xạ đã có

	II.4
	9h20
	Hoàn thành tẩy xạ nền nhà
	
	

	II.5
	9h30
	Kết thúc ưpsc
	Cán bộ phụ trách atbx
	CB thông báo cho các cá nhân liên quan:

· Kết thúc ưpsc

· NVBD cần tuân thủ việc tới bệnh viện theo dõi sức khỏe như phác đồ điều trị yêu cầu;
CB làm báo cáo về sự cố gửi tới giám đốc bệnh viện.


Thông tin cần lưu ý khi tiến hành diễn tập 

1. Trưởng Ban tổ chức diễn tập

·  Điều hành chung toàn bộ quá trình diễn tập;
·  Giải quyết vướng mắc giữa các bên tham gia diễn tập;

·  Quyết định dừng diễn tập nếu quá trình diễn tập gây mất an toàn;

·  Thành lập Nhóm đánh giá diễn tập (ĐGDT) độc lập với các lực lượng tham gia diễn tập ưpsc.
2. Nhóm đánh giá diễn tập
Nhóm ĐGDT đánh giá quá trình diễn tập trên các mặt sau:

·  Công tác chuẩn bị mặt bằng, trang thiết bị diễn tập của các lực lượng tham gia diễn tập;

·  Các mục tiêu của diễn tập ưpsc:

· Sự phù hợp của kế hoạc ứng phó sự cố;

· Năng lực của cán bộ phụ trách an toàn bức xạ;
· Năng lực khảo sát và tẩy rửa nhiễm bẩn phóng xạ.
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